义乌市中心医院关于自动恒温控制婴儿洗浴装置的采购公告

为儿科改造，现对义乌市中心医院自动恒温控制婴儿洗浴装置进行采购，本项目进行院内询价采购，欢迎合格的供应商积极报名参加。

一、采购项目概况：自动恒温控制婴儿洗浴装置1套购买及安装，预算25000元。

二、采购方式：询价采购，最低价中标。

三、采购预算：本项目设最高限价25000元。

四、资质要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求。

2、具有本项目所需货物的服务能力，并能为招标人提供便捷的售后服务，本项目不接受联合体投标。

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。违法记录的认定标准为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的。

4、该行业国家规定必备的资质、资格。

- 参数要求：

| 序号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 一 | 产地:国产知名品牌数量:1批 |
| 二 | 重要技术要求 |
| ★1 | 产品检测报告：提供由第三方出具的材质甲醛释放量、重金属8项、邻苯6P的检测报告（这三项的都有） |
| 2 | 务必进行实地勘察，并提供需方认可的平面图方案、水电图。 |
| 3 | 洗礼池水龙头为全304不锈钢，抽拉式360旋转，可覆盖全部洗礼池。 |
| 4 | 洗礼池垫板，透明1cm亚克力雕刻，有导流孔。 |
| 5 | 中心电源，把220v电压变为12v，设备使用的必须是12v人体安全电压。 |
| 三 | 一般技术要求 |
| 1 | 洗手池、洗礼池、护理台、全部采用PMMA高分子材料，板厚4～5mm，用模具吸塑一次性成型。抗压强度高，柔韧性好，耐侯性优良；抗氧化，耐酸碱，表面光滑，易清洗，耐磨损，寿命长，损伤后极易修复，防腐防潮，永不生锈，对人体无毒性。台下柜接地部分往里倾斜15度设计，保证操作人员的舒适感，有效缓减工作人员的疲劳。台面支架为优质进口304不锈钢制作，方管厚1.2mm，柜体采用防腐防潮的专用PVC储物底板。 |
| 2 | 洗礼池控制器: 面板外框尺寸：长149*高93，安装开孔尺寸：长135*高75。 电压DC12V，通水孔径16mm。 液晶显示屏（㎜）长×宽=100×35，全中文显示水龙头出水温度。 高温自动断水，具体温度范围可自行设定。 须与恒温水控制器配套使用。 |
| 3 | 恒温水控制器：阀体材料为H59优质铜材。 ★调温精度±2℃。 高温范围30℃～55℃，防止过冷或过热出水对人体造成意外的刺激或伤害。 工作温度0℃～95℃。 |
| ★4 | 因场地有限，洗礼池、护理台的尺寸如下： 洗手池外形规格：长×宽×深×高500mm×700mm×300mm×870mm, 洗礼池外形规格：长×宽×深×高900mm×700mm×300mm×870mm, 护理台外形规格（可根据现场调整）：长×宽×高1000mm×890mm×870mm, |
| 四 | 必须配置要求 |
|  | 洗手池及台面 1个 洗礼池及台面 1个 护理台及台面 1个 婴儿秤台及台面 1个 恒温水控制器 1个 洗礼池控制器 1个 洗礼池花撒水龙头（304不锈钢） 1个 洗礼池垫板 1个 中心电源 1个 减压阀和压力表 2套 |
| 五 | 售后服务 |
| 1 | 1.1 在金华市内设有办事处，免费为买方培训操作，确保被培训人员能熟练掌握技术操作。 1.2货物发生故障时，卖方接到买方通知后1小时内服务响应、6小时内到达现场维修。质保期内发生的一切费用由卖方承担。 1.3省内设有配件库，提供客户配件快递服务，所有设备安装、调试、维修由厂方直接完成。 1.4免费与医院共同设计水路和机器布局方案，免费安装。 1.5设备免费保修一年，终身维修。 |

六、付款方式：安装完成，验收合格，开具发票后90工作日内付清。

七、投标文件的组成

递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，且技术标和商务标分开制作，并单独密封包装。技术标（含资信与服务）不得含商务报价，否则作无效标处理。

1.技术标：

应包括下列内容(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内)

（1）提供生产厂家相关资质（营业执照、生产许可证）；

（2）提供供应商相关资质（营业执照）；

（3）供应商法定代表人身份证复印件、授权委托书及授权代表身份证复印件；

（4）提供产品具体参数及彩页；技术偏离表；

（5）其他投标人认为应该提交给招标人的资料（如业绩附合同或发票复印件）；

2.商务标：

（1）报价一览表（附件一）

- 报名截止时间：

- 本次招标采用不见面招标，请各供应商按技术标和商务标分开装订密封，密封袋封面处注明投标公司、技术标、商务标、联系人、联系方式，并在封标处盖章。请将标书在2022年7月25日17时前寄送至义乌市中心医院行政楼一楼109室采购招标中心（江东中路699号）。联系人：金老师，联系电话：0579-85208030 。

- 开标时间及地址：

- 本项目开标时间：2022年07月26日09时。开标地址：义乌市中心医院行政楼1楼109室。如有时间调整，根据报名情况电话通知。

- 附件1：《报价一览表》。

义乌市中心医院

2022年07月20日

附件1

报价一览表

投标人名称（盖章）：

| 序号 | 项目名称 | 价格（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 合计总价： 元 #### 大写： 元 |  |  |

说明： 1、投标报价是履行合同的最终价格，应包括运维人员工资、社保、技术指导、售后服务、税金、利润等完成本项目服务的所有费用。投标人的报价如有缺漏项，也将被视为投标优惠，已包含在总价范围内。

2、投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价。

3、总价超过预算价的投标将作无效标处理。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日 期：