## Sheet1
义乌市中心医院2026医学装备论证会（第二批）论证清单及主要需求 *具体项目顺序安排会发布于本次‘医学装备论证通告群’
项目序号 | 设备名称 | 单价（万元） | 采购数量 | 总金额（万元） | 功能需求 | 主要参数 | 主要配置 | 质保/年
1 | 激光眼科诊断仪 | 150 | 1 | 150 | 用于眼底视网膜及视网膜周边部摄影检查，支持疾病检测、诊断及分层分析、显示和存储眼底影像 | 1具有超广角眼底彩照功能。 2单张广角成像：≥80°，最大拼图角度：≥250°，最小拍摄瞳孔≤3nm 3可到达视网膜进行FFA造影成像，可到达脉络膜进行ICG造影成像，可进行眼底红外成像 4同步动态FFA+ICGA录像。 | 1：主机 2：工作台 | 3
2 | 水处理机一台 | 120 | 1 | 120 | 水处理机 | 1、需提供30台血液透析机同时使用，并且提供相应的出水阀及快接头 2、纯水机出水端产水量≥1500L/h，且可设置每日热消毒以及化学消毒程序 3、水机总功率≤30kw 4、主机占地总面积不大于370cm*290cm 5、机器排水口需做无直接接触式排水 | 加压泵组件 一套 全自动砂滤过滤器 1套 全自动除氯（活性炭）过滤器 1套 全自动软水器 1套 双级反渗主机1台 反渗水供水管路 1套 快接阀门30个/快接头50个 预处理过滤器前后各一套（不锈钢材质） | 3
3 | 胸阻抗断层成像仪(通气监测、血流监测) | 90 | 1 | 90 | 应用电阻抗断层成像技术，显示肺部通气影像，持续生成肺功能横截面图，可持续提供有关区域通气分布和呼气末肺容量变化的图形信息 | 1.支持血流、COV、GI分析； 2.通过数据电缆连接能自动与指定的呼吸机共享通气参数及波形，并显示； | 1.主机 2.台车 3.电极绑带（成人/小儿） | 5
4 | DR车 | 90 | 2 | 180 | 配备数字化 X 射线摄影系统（DR），能在移动状态下完成胸片拍摄等影像检查，并具备严格的辐射防护功能，确保周边环境和人员安全 | 1.车身长度：≤6米 2.车厢内高：≥1800mm 3.车辆轴距：≥3600mm 4.发动机：排量≥1.8L，排放标准：国六 5.高压发生器：≥50KW 6.球管：双焦点：小焦点≤0.8 mm，大焦点：≤1.5mm 7.探测器：平板 |  | 3
5 | 频闪内镜系统 | 60 | 1 | 60 | 用于耳、鼻、咽、喉以及声带的检查和手术 | 1高清动态喉镜摄像头具有手动调焦环，分辨率≥1080，可兼容进口和国产内窥镜。 2主机具有图像冻结功能 3具有电子染色早癌筛查功能 4具有喉声图功能 5电子频闪可切换至普通内窥镜模式，以用耳、鼻等其他部位的检查和手术 | 1：主机 2：高清图文工作站 3：台车 4：脚踏 | 3
6 | 标本输送机+标本分拣机 | 45 | 1 | 45 | 智能采血管分拣系统 | 1.分拣速度：≥2000支/小时； 2.拣出仓数量：一体化无需增加模块即可达到≥24个，拣出仓容量≥200支，待拣仓容量≥1500支； 3.送物机器人续航时间≥9H; 4.送物机器人自带新风系统，自清洁UV系统； 5.含信息接口费 | 1.分拣机一台 2.送物机器人2台 | 5
7 | 全自动尿液分析仪流水线 | 45 | 1 | 45 | 全自动尿有形成分分析仪、全自动干化学尿液分析仪 | 1.测定速度≥240标本/小时 2.测定项目：尿液测定项目≥14项。可以自动报告肌酐，尿微量白蛋白，尿微量白蛋白/肌酐，蛋白/肌酐比值。 3.有急诊位，可随到随检 4.含信息接口费 |  | 终身
8 | 眼科清洗机 | 40 | 1 | 40 | 具备可用于眼科器械清洗的检测报告，可做热排水降温处理 | 1.具备可用于眼科器械清洗的检测报告，可做热排水降温处理 2.有效清洗容积≥50L |  | 3
9 | 洗消机 | 40 | 1 | 40 | 可自动完成软式内镜清洗、漂洗、消毒、漂洗、酒精风干、空气吹干等程序 | 1.尺寸：宽度≤80cm，高度≤140cm 2.适用于对各种类型及品牌软式内镜以及部分硬镜； 3.标准循环时间(清洗、漂洗、高水平消毒、漂洗、吹干) ≤20min |  | 3
10 | 呼吸内镜冷冻治疗仪 | 35 | 1 | 35 | 适用于气管支气管肿瘤，气管内管腔瘢痕狭窄、肉芽肿性病变、管腔病变或活检后引起的出血，气管内坏死物及异物的取出，支气管内膜结核，冷冻取活检，冷冻消融治疗等 | 1.满足冷冻活检及冷冻消融的治疗操作. 2设备具备多种规格冷冻探针，可满足冷冻活检及冷冻消融治疗需要 3.设备兼容一次性冷冻针和可重复消毒用多次性冷冻探针 4.探针可消毒灭菌，次数≥100次。 5探针降温时间≤4秒，升温时间≤5秒 | 主机、探针 | 3
11 | 呼吸内镜氩气刀 | 35 | 1 | 35 | 用于气道良恶性狭窄再通、组织活检、气管异物摘除、组织失活、早期肺结核的治疗、化疗后霉菌感染的摘除等，心脏起博器患者也可适用 | 1.具备可控凝血深度的氩等离子电凝模式 2.支持内镜下低流量调节 3.具备器械末端氩气压力的自动恒定系统 | 1.电刀模块 2.氩气模块 3.台车 | 5
12 | 性功能康复治疗仪 | 30 | 1 | 30 | 性功能康复治疗仪 | 1.具备可调节负压系统，按摩频率可调节 2.具备电刺激治疗功能，多种脉冲输出模式可调，时间可控 3.具备水治疗功能，集电极穴位、负压、气动按摩、水动按摩多种治疗功能于一体，可智能化控制 | 主机、电极导联线、打印机 | 3
13 | 超声生物显微镜 | 26 | 1 | 26 | 用于检查眼前节，包括角膜、房角、睫状体、虹膜、前房等结构显示及病变的诊断，双房角的显示及测量。 | 1 角膜保护功能：距离角膜2~3毫米 传感器自动停机. 2探测深度：3-6mm 3分辨力：轴向分辨力≤0.1mm；侧向分辨力≤0.15mm 4 几何位置精度：纵向几何位置精度≤5%；横向几何位置精度≤10%；图像显示：黑白、OCT伪彩灯多种伪彩 5可冻结图像、自动记录视频，可对图像或视频进行动态增益调节 6前节成像 | 主机，探头，电脑工作站，打印机 | 5
14 | 男性生理多参数检测仪 (阴茎敏感度检测仪) | 25 | 1 | 25 | 男性生理多参数检测仪 (阴茎敏感度检测仪) | 1.具备温度传感探头，检测精度≤0.1℃ 2.具备振动功能，振动频率≥100Hz，振动级别可调 3.可检测不同点位阈值，阈值检测点位数量≥4个 | 主机、打印机 | 3
15 | 连续性血液净化装置（CRRT） | 20 | 1 | 20 | 用于需要体外循环血液净化的治疗，支持脓毒症治疗 | 1.可选择的CRRT治疗方式：连续静脉静脉血液滤过（CVVH）、连续静脉静脉血液透析（CVVHD）、连续静脉静脉血液滤过透析（CVVHDF）等。 2.泵系统≥5个； 3.肝素泵/枸橼酸注射器容量规格：10--50 ml |  | 2
16 | 麻醉机+麻醉监护仪（带麻醉气体模块）整套 | 20 | 2 | 40 | 适合低流量、微流量麻醉；适合内窥镜手术模式 | 呼吸机：1.回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染； 2.二氧化碳吸收罐，容积≧1400ml； 监护仪：1、具备3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压，有创血压，双通道体温 2.提供起搏信号智能识别。在尚不清楚病人是否佩戴有起搏器的情况下，能够进行自动起搏分析检测。 3、血氧可显示弱灌注指数（PI）。 | 主机，AG模块，各功能所需附件 | 3
17 | 清洗水槽 | 18 | 1 | 18 | 清洗水槽 | 1.台面形状要求：沥水台面四周采用滚筋结构中间低四周高，确保清洗时的水不会流落地面。 2.台面高度≥850mm； 3.槽体：≥长700mm×宽500mm×深280mm，根据现场场地定制 | 一个超声槽、四个清洗槽、两套灌流器、四把水枪、两把气枪、气体精密过滤器 | 3
18 | 病理显微镜 | 12 | 2 | 36 | 三目显微镜 | 1.目镜：10X； 2.物镜：物镜2.5×,4×，10×，20×,40×; 3.内置照明系统：LED 光源， 4.高清晰度摄像头≥1200万像素； 5.含信息接口费 | 1.显微镜一台 2.摄像头一个 工作站电脑 | 3
19 | 干燥柜 | 10 | 1 | 10 | 1、适用范围：手术器械、玻璃器皿、麻醉 / 呼吸管路、湿化瓶、常规器械 | 1、门体结构：对开门，互锁 + 安全锁扣，开门方向可定制 2、风机配置：顶部吸风、侧面出风单循环系统 3、内腔容积：≥500L |  | 3
20 | 转运呼吸机 | 10 | 2 | 20 | 用于院内外的幼儿、儿童、成人患者转运途中的呼吸生命支持 | 1通气模式: 标配CPR,RSI,IPPV,CPAP，SIMV，S-IPPV，PSV吸氧。 2 预设急救通气模式，可一键快速切换。 3 潮气量 50~2000ml 4有创通气和无创通气兼可。 5 电源：可充电锂电池，电池续航时间大于10小时，接入交流电或车载直流电 | 1：呼吸机 2：呼吸管路 | 3
21 | 口内扫描仪 | 8 | 1 | 8 | ‌数字化取模设备 | 1.扫描范围：≥16mm * 12mm（标准头），≥12mm * 9mm（小头） 2.扫描景深：≥15mm；扫描精度：≤50um 3.扫描头消毒方式：高温高压等 | 主机，扫描头*4，工作站 | 3