经鼻高流量湿化治疗仪 数量：4台 预算单价：4万元

一．技术参数

1．适用范围： A. 有自主通气并需要辅助呼吸治疗的病人； B. 需实行气道保护策略患者 (包括气管切开患者)； C．需要支气管净化治疗患者。 2．专业模式支持： A.成人模式； B.儿童模式。 3．病人连接界面支持： A.鼻塞：小号、中号，大号选配； B.人工气道连接管； C.面罩连接管； D.儿童模式专用管路。 4.病人连接管具有透水不透气性能。 5.提供与主机配套使用的同一品牌耗材，包括管路、湿化水罐、病人界面。 ▲6.主机具有气体过滤功能 (细菌过滤效率 >99.99999%，病毒过滤效率99.99%)，并提供证明文件。 7.显示屏：彩色、高清、高分辨率 LCD显示屏。 ▲8.主机内置消毒功能：加热至最低87℃，并持续至少30分钟 9.主机有实时消毒状态监测和显示。 10.主机有消毒次数指示。 11.流量设置范围：2～60升/分。 12.流量调节方式：2～25升/分时，每次调节1升/分；25-60升/分时，每次调节5升/分。 13.氧浓度监测/设置范围：21%，25～95%，氧浓度测量精度±2.5%+2.5%（气体）。 14.内置涡轮技术：无需空压机，无气源也可独立工作。 15.气体温湿度设置： 在31℃目标温度时>10mg/L； 在34℃目标温度时>10mg/L； 在37℃目标温度时>33mg/L。 16.主机具有设置锁定功能，防止误操作更改参数。 17.湿化水罐具有安全结构。 18.管路预置有螺旋加热丝，具有加热和监测功能。 19.主机可实时监测参数：气体流速，气体温度，气体氧浓度。 ▲20.主机可显示设置参数及实时监测参数：气体流速，气体温度，气体氧浓度。 21.主机具有一体式超声氧浓度监测系统，无需氧电池耗材。 22.主机具有报警功能：呼吸管路连接异常，漏气，堵塞，氧浓度过高或过低，无法达到目标流量，水罐水量，无法达到目标温度，工作条件不合适，断电报警。 23.报警状态按照优先级别反应。影响氧气输送和湿度输送的报警应立刻做出反应。 24.提供模拟操作软件，能够了解如何使用呼吸湿化治疗仪，包括更改设置、模拟故障、测试使用技能以及操作视频。 25. 高压氧管带有导电性能，可防止连接时造成的风险。 26. 培训：提供高流量相关产品知识培训。 27. 带有可移动支架，方便转运

二．配置要求

1.主机 2.台车 3.气体流量计 4.氧气管路

三．质保期：≥5年