胎心监护仪 数量1台 预算单价：5万元

一．技术参数

1.母亲多参数和胎儿参数同步监护。胎儿参数包括：胎心率、宫缩压力、胎动；母亲参数包括：血压、血氧、脉率、心电、呼吸、双体温（体表和体腔）。 2.便携式手提结构，一体化探头架，移动方便，配备触摸式按键，节约设备摆放空间，可挂墙或平放均可。 3.显示界面：12寸及以上彩色TFT显示；0-70度翻转；同屏显示监护数据与曲线，110-160bpm正常范围区域标识（根据胎心率报警界限，自动调节正常区域标识范围）。 4.多语言操作界面，可支持中文、英文等多种语言操作界面；可选单独显示胎儿参数、母亲参数或母胎参数同屏监护 5.胎心率测量范围：30-240BPM，胎心准确度±1BPM。超声输出功率：＜20mW/cm2。 6.宫缩压力探头：测量范围0-100单位，50％、100％、200％三档增益调节；0、5、10、15、20五档宫压基线可选。 7.胎心率探头、宫缩压力探头满足IP68等级 8.可自动存储600个以上档案，单档案可存储30小时以上CTG图、30小时以上不压缩的母亲参数趋势图、300组血压测试结果、8000条报警记录，可存储800个小时以上的档案数据，支持档案信息输入，支持档案回放浏览、打印功能，关机后数据不丢失。 9.内置热敏打印机 11.单台配台车 12.支持单机对单档案指定区域打印（单机实现）。 13.中央监护站1台，单机可无线连接。

二．配置要求

1 主机（内置打印机） 1台 2 有线胎心探头 2个 3 有线宫压探头 2个 4 有线胎动按钮 2个 5 绑带 2条 6 心电导联线探头（5芯） 2套 7 成人中号血压袖带及延长管 2套 8 成人血氧手指探头 2只 9 体温探头 2条

三．质保期：≥3年