感应直流电 数量：3 预算单价：0.5万元

一．技术参数

1、定时时间：分10、15、20、25、30、40、50、60min八档，允许偏差±10% 2、感应输出：为单向脉冲波，输出幅度0~60V（500Ω），输出电压分强、 弱二档，连续可调。 3、直流输出：（负载阻抗500Ω+10%）电流0～50mA，分强、弱二档，连续可调。 4、使用电源：~220V, 50Hz。额定输入功率：20VA。 5、工 作 制：连续工作时间≥2h。 6、使用环境：环境温度为5℃～40℃，相对湿度≤80%。

二．配置要求

1导电硅橡胶电极 2带夹输出线 3带插针输出线 4测量电阻

三．质保期：3年