义乌市后宅街道社区卫生服务中心
新院开办医学装备论证会公告
各医学装备厂家、供应商：
拟对义乌市后宅街道社区卫生服务中心新院开办医学装备组织产品论证会，请符合要求的供应商积极报名参加。具体事项公告如下：
一、论证时间：论证时间待定。
请有意向供应商扫描下方二维码1报名，扫描二维码2进通知群，论证时间及其他调整将在群内进行通知。
2、 论证地点：义乌市后宅街道社区卫生服务中心综合楼五楼
3、 报名时间：2026年10月14日—10月21日11:30截止。
四、报名方式：
1.扫描下方左侧二维码进行报名；扫描下方右侧二维码加入论证通知群。
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	1.报名入口
	2.通知群入口



2.请各供应商按照“六、论证资料准备”要求准备论证资料，并于论证之日签到时提交。
3.联系人：何老师   联系电话：0579-89908285
五、参加人员：
每个供应商限2名：医学装备生产厂家、供应商，各1名代表。
六、论证资料准备：
以下资料加盖有效公章，按顺序装订成册（一式三份，50万元以上设备一式五份）。
1.《产品信息一览表》；
2.所投产品参数及配置清单；
3.产品宣传彩页；
4.产品医疗器械注册证及附件；
5.提供供应商相关资质（营业执照、医疗器械经营许可证、生产厂家对供应商的各级授权书）、法人及授权代表身份证复印件、授权委托书；
6.提供生产厂家相关资质（营业执照、生产许可证）、法人及授权代表身份证复印件、授权委托书（无厂家代表参加则不需要提供）
7.生产日期：要求供应商承诺，设备到货之日起，国产设备生产日期不超过6个月，进口设备生产日期不超过12个月。
8.省内用户名单
七、附件
附件1：医学装备论证会论证清单
附件2：产品信息一览表模版
附件3：封面模板
附件4：报价单模版
                                           义乌市后宅街道社区卫生服务中心
                          2026年10月14日



附件1
医学装备论证会论证清单
*具体项目顺序安排会发布于本次‘医学装备论证通告群’
	新院区开办设备项目论证清单

	序号
	设备名称
	预算单价/万元
	数量
	预算总价/万元
	功能要求2
	配置需求2
	质保要求（年 ）

	1
	数字化摄影（DR）
	30
	1
	30
	1.热容量≥300HU。成像时间小于等于5s。支持即时查看、重拍判断。
2.全身各部位摄影：胸部、腹部、头颅、脊柱、骨盆、四肢、关节等。
	17*17平板探测器1个，升降床机摄影架，工作站2套，叫号显示电视，接口费，配套桌椅
	2

	2
	排烟系统
	25
	1
	25
	1.采用直排式（直上直下外排）排烟方式。
2.电动
3.排烟风机吸力充足。
4.设备运行噪音低。
	
	2

	3
	彩色多普勒超声诊断仪
	80
	1
	80
	用途：主要用于腹部、妇产、妇科、成人心脏、泌尿、小 儿、血管、小器官、骨骼肌肉、介入等方面的临床诊断；
功能：操作面板具备液晶触摸屏。
	5个探头（腹部、心脏、血管、腔内、甲乳）；配套工作站、打印机、超声检查床、专用超声椅等
	2

	4
	高频电刀
	8
	1
	8
	1.具备单极、双极常规模式，恒功率补偿、多组参数记忆；
2.负极板接触监测、短路过载多重安全保护；
3.电击防护等级CF型防除颤；
4.手控+脚踏双控制。
	1.单双级脚踏2.主机适配常规附件外，附带负极板连接线2根，腹腔镜电钩连接线2根，双极电凝镊1个3.移动台车
	2

	5
	口腔综合治疗机
	6
	2
	12
	1.可完成口腔内科、外科、修复、正畸等常规口腔诊疗操作；
2.配备口腔照明、高速/低速手机供气供水、强弱负压吸唾、三用枪喷水喷气功能；
3.带内置洁牙机，
4.座椅电动升降、平躺调节。
	电动牙科治疗椅、
LED 感应冷光口腔灯、
医生操作台、助手位、
强弱吸唾系统、三用枪、
高速手机接口、
低速手机接口等
	2

	6
	智能储镜柜
	9
	2
	18
	[bookmark: _GoBack]1.水平盘式存放
2.兼容各个品牌内镜。
3.干燥除湿功能。
4.智能监测系统。
5.可储存数据对接追溯系统。
6.智能化存储内镜功能。

	单个柜储存数量≥8条
	2

	7
	内镜洗消工作站
	6
	1
	6
	1.清洗槽、消毒槽设容量标识。
2.全自动灌流系统。
3.配备全自动酶液配比功能。
4.全自动测漏装置，实时监测，多档测漏压力可选。
5.一键整机及管路自身消毒。
6.管道脱落、堵塞等故障提醒。
	1.四槽+干燥台。
2.内置内镜侧漏仪。
3.配酶水配比系统（酶洗槽+超声槽）。
4.配超声波清洗机。
5.手套盒。
6.阳性浸泡槽
	2

	8
	支气管镜洗消工作站
	6
	1
	6
	1.清洗槽、消毒槽设容量标识。
2.全自动灌流系统，支气管镜具有五个腔道，灌流系统必须覆盖全部腔道。
3.全自动内镜测漏，全程实时监控，多压力档位适配不同品牌内镜。
4.一键整机及管路自身消毒功能。
5.管道脱落、堵塞故障提醒。
	1.四槽+干燥台。
2.全自动侧漏装置。
3.配酶水配比系统（酶洗槽+超声槽）。
4.超声波清洗机。

5.配备与其匹配的专用快速接头。
6.手套盒。
7.阳性浸泡槽
	2

	9
	手术床
	15
	1
	15
	1.支持沙滩椅位等手术体位。
2.床面全床可透X光，无金属遮挡。
3.电动调节各类床面模式
4.头板、背板、腰板、腿板可独立调角
5.床面配备医用加厚床垫，防渗透，耐消毒剂擦拭。
6.带万向轮+机械制动锁定装置
	1.可调角度麻醉屏架1个
2.一体式手架附带绷带
3.截石位托脚架（带软垫及绑带）2个
4.头板1个5.侧身支身架4个
5.支肩架2个
6.方滑块6套
7.配套骨科牵引架及支架车
	2

	10
	手术无影灯
	15
	1
	15
	1.LED手术无影灯。
2.照度多级连续调节，可调范围广
3.光斑直径连续可调
4.深腔手术消阴影，暖/冷白光切换
5.灯头关节无限位360°可调.
6.消毒把手可拆卸消毒
7.光源寿命＞60000小时
	
	2

	11
	麻醉吊塔
	7
	1
	7
	1.单臂麻醉吊塔
2.医用气体管路与强电线路相互独立
3..吊柱旋转角度≥330°，带机械限位；悬臂活动半径≥1500mm。
4.刹车系统推动轻便，悬臂无漂移、下坠；关节阻尼可后期调节。
	1.仪器设备托盘≥2层
2.麻醉机专用悬挂支架1套
3.医用气体终端氧气2个、负压吸引2个、医用压缩空气2个、麻醉废气排放1个、笑气1个
4电源插座≥10个（含1个16A大功率插座）
5.RJ45网口≥2个
6.等电位接地端子≥2组
7.吊顶固定底座、气体转接管路、电气接线
8.配合手术室医用气道管道对接施工
	2

	12
	外科吊塔
	7
	1
	7
	1.双臂外科手术吊塔。
2.医用气体管路与强电线路完全隔离布置，气体终端带防误插、色标识别。
3.整机额定承重≥300kg。
4.悬臂阻尼制动，松手可锁定，吊柱旋转角度≥340°。
	1. 2 层带护栏托盘，配备器械筐、输液架；
2. 医用气体终端：氧气2个、负压吸引2个、压缩空气2个；
3. 220V 电源插座≥10 个（含≥1 个 16A 大功率插座），等电位接地端子≥2 组；
4. RJ45 网络接口≥2 个；
5. 配合手术室医用气道管道对接施工
	2

	13
	洗胃机
	1.5
	1
	1.5
	‌具备实时压力监测和液量控制，无堵塞设计，在意外断电和恢复后，设备若能自动恢复正常运行，其工作压力变化应不超过中断前的±10%或±5 kPa，不得有渗油、漏油、渗水、漏水等现象。‌‌
	进液过滤器、排液沉头、三通接头
	2

	14
	高压氧舱
	200
	1
	200
	具备稳定加压、稳压、减压调节；实时监测舱内压力与氧浓度，自动通风换气功能，超限声光报警；舱内外双向对讲、应急呼叫、视频观察；配备递物筒，带压力平衡与安全联锁；供氧、排氧系统工作可靠；应急电源保障≥30分钟；舱体阻燃防静电，安全阀、消防装置齐全，可保存治疗过程记录，空调及全套特种设备资料等国家标准。
	12+4空气加压舱，一拖二舱内心电监护，零压力吸引器，防渗漏性可移动可调节座椅
	2

	15
	天轨（成人用天轨悬吊训练系统）
	15
	1
	15
	训练参数如训练时间、距离、减重值等设定；弹性缓冲吊架；一键刹车。
	电动移位机主机*1；充电装置*1；充电器*1；吊架*1；悬吊衣*2；
	2

	16
	手持式神经肌肉电刺激仪
	7
	1
	7
	1.NMES/FES/TENS多模式，脉宽、频率、电流强度可调；
2.波形为对称双向方波，可用于体内有金属植入物患者；
3.无线模块输出，支持主动训练结合电刺激；
4.覆盖止痛、促循环、肌肉激活、肌力强化全周期康复，可用于脑卒中偏瘫、骨科术后等场景。
	主机、附件
	2

	17
	动静态平衡训练仪
	15
	1
	15
	满足从一级平衡过渡到3及平衡的训练，对患者有防跌倒保护功能
	主机、附件
	2

	18
	数字作业训练系统
	7
	1
	7
	可进行数据的上传、下载、同步服务，多种认知能力评估量表与认知能力训练游戏。
	主机、附件
	2

	19
	吸附式点刺激低频治疗仪（无创针灸）
	7
	1
	7
	圆锥形镀银金属电极、非侵入性“点”刺激， 具有多种输出模式
	1.主机1台
2.电源线1根
3.吸附电极连接线6条
4.SSP吸附电极12个
	2

	20
	红外热辐射治疗仪
	5
	1
	5
	满足不同患者快速治疗，搭配三种治疗头，适用于不同部位。治疗强度19档可调
	配置手持式急停按钮，触摸显示屏，万向直臂
	2

	21
	生物反馈神经肌肉刺激治疗工作站
	6
	1
	6
	4通道表面肌电评估，肌电触发电刺激，实时评估患者肌电值，可出具评估报告。刺激频率:采用变频电刺激，频率范围0.5-1000Hz。
	4通道电刺激输出模块，液晶显示屏，触摸屏操控，也可物理旋钮进行参数调节，治疗台车
	2

	22
	中药熏蒸治疗仪（双头）
	3
	2
	6
	定时时间：1-99min可调，连续工作时间≥8h，温度显示范围：0℃-150℃, 显示精度±1℃。具有超温、超压、缺水保护并具有声响提示，多重保护措施。
	设有两个独立的熏蒸容器，并在熏蒸容器内设置具有过滤功能的蒸汽输出装置，三维万向旋转臂杆，360°旋转喷头。
	2




附件2
产品信息一览表    
	项目名称
	
	项目标段
	

	品牌
	
	型号
	

	投标公司名称
	
	联系人/联系方式
	

	设备参数
	另附参数表

	设备主要配置（配件附属设备注明品牌）
	配置名称
	数量
	品牌型号

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	设备配套耗材、易损或消耗性部件
	名称、规格型号、价格（另附报价单，与设备报价一同密封）

	质保期
	
	设备使用年限
（提供设备铭牌复印件）
	

	用户名单
	提供近3年发票/合同复印件

	设备生产地（以注册证地址为准）
	

	授权代表签字
	
	日期
	




附件3：密封袋封面

义乌市后宅街道社区卫生服务中心
新院开办医学装备论证会


项目序号：
设备名称：


（技术文件/商务文件）








投标人（加盖公章）：_________________
法定代表人：_________________
被授权人：_________________
联系方式：_________________





附件4
报价单
                                           项目序号_______
注：各供应商可以预填信息并打印多份本表格备用
	项目名称
	
	价格
	

	品牌
	
	型号
	

	投标公司名称
	
	联系人/联系方式
	

	设备核心参数
	

	设备主要配置（详细配置请附配置清单）
	配置名称
	数量
	品牌型号

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	耗材/规格
	
	
	

	耗材单价
	
	
	

	质保期
	
	设备使用年限
（以设备铭牌为准）
	

	用户名单及备注
	
	设备生产地（以注册证地址为准）
	

	授权代表签字
	
	日期
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